| 采购单位（加盖印章）：三峡公共检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人：高宜丹 |  |  | 联系电话：13507201857 |  |  | 座机：0717-6301650 |  |  |  |
| 采 购 需 求 | 品名 | 规格 型号 | 配置或技术参数 |  | 数量 | 供货时间 |  | 供货地点 | 备注 |
|  | 石墨赶酸器 |  | 孔数：25位（适配CEM55ml微波消解罐）；显示方式：PID数显 温度：0-200℃控温精度：±1℃材质：优质石墨+特氟龙防腐涂层 功率：2000w 性能要求：一、控温精度：±1℃；加热模块采用等静压高纯超细石墨，加热均匀，保证相邻各孔间温差小于±1℃。二、功率：2000W；石墨加热体。三、孔位数：25位四、PID温控数显，可自由调节温度，控温精度±1℃，单孔温度波动±1℃。五、消解温度：0-200℃，温度实时修正显示，温度传感器精确检测温度变化，实时显示样品反应温度，即温控仪面板显示温度为实际样品反应温度。六、控制器与消解单元分离，避免电子元件被腐蚀。七、封闭设计，有效防止热量散失的同时，避免酸雾入侵。 |  | 2台 | 10天 |  | 三峡公共检验检测中心宜昌市生物产业园二路21号 | 包安装 |
| 供 应 商 回复 |  |  |  |  |  |  |  | 总价 | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： |  | 联系人： |  | 联系电话： |  |  | 传真： |  |  |

三峡公共检验检测中心石墨赶酸器设备采购询价单                                                                                                                      2020年5月18日